GS系列超声波位移传感器

说明书

GS系列超声波位移传感器，采用超声波回波测距原理，运用精确的时差测量技术，检测传感器与目标物之间的距离，采用本厂开发的小角度，小盲区超声波传感器，具有测量准确，无接触，防水，防腐蚀，低成本等优点，可应于液位，物位检测，特有的液位，料位检测方式，可保证在液面有泡沫或大的晃动，不易检测到回波的情况下有稳定的输出。

一：主要技术指标：

| 型 号 | GS1501 | GS2002 | GS2503 | GS3505 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测距离(mm) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| 盲 区(mm) | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 频率(KHZ) | 120 | 120 | 40 | 60 |
| 重复精度 | 0.5%或2mm |  |  |  |
| 输出速度 | 3 次/S |  |  |  |
| 波束角 | （-6DB）10-30°（可根据需求制作） |  |  |  |
| 工作电压 | 12-25V D C（纹波<100mVp-p,建议使用线性电源) |  |  |  |
| 工作电流 | <100mA |  |  |  |
| *输出信号 | 开关信号：□PNP □ NPN （可选） |  |  |  |
|  | 模拟信号：□4-20MA □0-5V □0-10V （可选） |  |  |  |
|  | 数字信号：□RS232 □RS485 （可选） |  |  |  |
| 工作温度 | -20-70℃ |  |  |  |
| 防护等级 | (前端)： IP65 (后端不防水) |  |  |  |
| 材 质 | 不锈钢（外壳）ABS（传感头） |  |  |  |
|  | 工程塑料（外壳）ABS（传感头） |  |  |  |
| *标准测试目标物：0.5x0.5 米硬质平板，与传感器垂直放置，传感器输出线允许长度<50米 |  |  |  |  |
| *输出信号，订货时只可选其中一种形式。 |  |  |  |  |

二：外形尺寸，接线方法：

1: 外形尺寸：

传感器后端：                                  接线图:

2: 输出引脚定义：

1：VCC （电源正极）

2：GND （电源负极，信号公共端）

3：OUT1 （4-20MA / 0-5V / 0-10V 信号输出）

4：OUT2 （外接KEY键线缆）（PNP 开关输出）

5：NC

三：传感器量程设置和校准：

1：量程设置

1） ：设置(20MA/5V/10V)  输出点：按下开关“K”（约1 秒）一次，此时LED变为绿色，将传感器对准目标平面（传感器与目标平面垂直）按下“K”（约5 秒）直至LED 熄灭，此时传感器与目标之间的距离被设定为(20MA/5V/10V)输出点的距离。

2） ：设置(4MA/0V) 输出点：按下开关“K”（约1 秒）两次，此时LED变为红色，将传感器对准目标平面（传感器与目标平面垂直）按下“K”（约5 秒）直至LED 熄灭，此时传感器与目标之间的距离被设定为(4MA/0V)输出点的距离。

3） ：设置开关输出点：按下开关“K”（约1 秒）三次，此时LED变为黄色，将传感器对准目标平面（传感器与目标平面垂直）按下“K”（约5 秒）直至LED 熄灭，此时传感器与目标之间的距离被设定为开尖输出点的距离。*开关输出有3-5CM 回差。

2：传感器数报输出方式设定

传感器在工作时，在收不到回波的情况下，有两种

输出方式：

1）：保持数据不变（适用于液位，料位测量,或目标物在传感器同一轴线上移到的地方），

2）：输出最大值（适用于检测目标从传感器侧面进入检测区的地方）。传感器出厂为第一种输出方式，如果要调整为第二种方式，请按以下操作①断开传感器电源②按下按键K不放-③接通传感器电源 ④在传感器指示灯变为绿色后放开按键K。传感器输出变为第二种方式。

如果要改变为第一种方式，请重复以上操作。

3：开关输出常开/常闭设定:

传感器出厂设定为常闭（靠近传感器“开”，否则为“关”）如需改变，请按以下操作。

1：在传感器电源断开的情况下，按下开关“K”不放。

2：打开传感器电源，直至LED 变为红色（约需按住开关20 秒以上）。此时传感器开关输出方式变为常开。重复以上操作，开关输出又将变为常闭。

*以上设置时传感器与目标物之间的距离应在传感器量程之间

四：安装：

开孔直径：30MM

传感头前端各方向半径0.3 米范围内应无障碍物，以免由于杂乱的回波影响传感器正常工作。用随机附带的螺母将传感器固定，传感器固定力矩<10N/M，以免损坏传感器

注意：

1:传感器固定板不能有强烈的机械振动，工作环境应无强烈高频噪声和强电磁干扰。

2：传感器外壳与“GND”端相通，请注意与其它设备的隔离。

3：传感头是精密器件，请勿压，划伤。

广州市优伲惠讯机电设备有限公司

GuangZhou Uniway Mechanical & Electrical CO.,LTD

电话：86-20-37213629  传真：86-20-37238080

http:www.gzuniway.com

电邮：gzuniway@163.com

声明：1、本资料如有变更，恕不事先通知。

2、客户应自己确认产品适合性，安全性，本公司不承担任何相关责任。